- 信号线型异常

### （1）光谱仪正常连接之后，开始测量，暗背景信号应为一条0值附近抖动的平线。若谱线不抖动，则可能是因为光学平台与电路板间的数据读出线虚接或断开。若暗背景信号值异常则可能原因为：光谱仪内存参数offset设置问题，可通过DLL软件查看修改光谱仪EEPROM参数；若测量所需光谱信号时，测到的谱线仍然接近零值或较低的某个计数值，则可能为探测器发生故障，无法响应光信号或者进行正常的A/D转换。

此时首先要确认测试光路是否正常，以及无信号指的是没有所需样品的信号。若确认光路正常且操作无误，客户应联系Avantes China处理。

### 另外，对于TEC热电制冷型的光谱仪若封闭不严，容易造成结露现象，表现为光谱仪探测到的信号开始很好，随着光谱仪工作时间的延长，信号变得越来越弱。这是因为露水造成探测器不能正常采集到光所致。

### （2）光谱仪正常打开，确认谱线正常后，若加入测试光源不能获得有效信号则有可能是光纤断折。对于未定标的光谱仪，判断方法为：取下光纤，使光纤一端对准光源看另一端是否有亮光。可能会出现不亮或表面磨损的情况。

### （3）信号太强，数据过饱和。光谱线反转为一条平线，且计数值为65000左右，若饱和程度更严重也可能出现看似正常的光谱（从65000向下凹陷），或者一条数值为负值的平线（且无饱和提示），应调整合适积分时间。

### 如果发现信号太强，可以通过减小积分时间“Integration times”来改进。若在最小积分时间时信号仍太强，可在光路中加入衰减器（如ATT-DA）或滤光片，或者改用芯径较小的光纤。为了获得较好的测量结果，应使得整个波长范围内信号最大值达到满量程的80%-90%。

### 图1.1几种饱和情况下的异常卤钨灯谱图

### 图1.2 正常的卤钨灯谱图

（4）探测器存在热像素。热像素是缺陷像素的一种，现象是在相同的积分时间内其产生的计数值远大于其他像素，且其并不随积分时间线性变化，而是一种无序的变化，如下图中红色谱线所示。可以通过DLL软件设置内存参数去除该像素点数据，取其相临点数据的平均值为其赋值。

- 信号太弱

在测试过程中，若测得的信号强度太弱，此时信噪比较低，表现为S模式下计数值较低，谱线不平滑，抖动较大。首先考虑增加积分时间“Integration times”来改进，为了获得较好的测量结果，一般使整个波长范围内信号最大值达到满量程的80%-90%，S模式下计数值约为60000。

若改变积分时间仍不能获得较好的信号，客户应优先检查测量光路情况，检查光路结构以及组件之间的耦合情况；检查光路中的光纤是否合适（如红外波段的应用配合使用IR光纤），并考虑改用大芯径的光纤。

测量反射、透射、吸光度时信号较弱一般不会是硬件问题；电致发光、化学发光等荧光信号本身太弱时应考虑采取其他方法放大信号。

图2.1手机LED谱线（积分时间为10ms，信号较弱）

图2.2手机LED谱线（积分时间为200ms，信号较强）

- 信号不稳定

在测试过程中，若遇到谱线跳跃厉害、毛刺严重、或者噪声相对幅度过大，可以通过增加平均次数“Average”来改进，增加平均次数有助于使得谱线平滑，并提高信噪比。还可以选择设置平滑像素数，进行像素平滑处理。具体操作请参考软件设置或查阅软件手册。也可能受到电磁干扰，可以为光谱仪及USB数据传输线加装电磁屏蔽。

4.谱线丢失或重复

多通道光谱仪各个通道的光谱仪可能会出现谱线丢失或重复问题，可能是内存参数问题。应选择重置BAK文件或使用DLL软件查看更正光谱仪EEPROM参数。

5.谱线不重合（台阶现象）

多通道光谱仪使用一分多光纤接收光信号，各通道谱线常会出现台阶现象。在Scope模式下这是非常正常的现象，出现台阶现象的原因及解决办法：

（1）不同通道光谱仪光栅效率及探测器灵敏度不同

（2）一分多光纤的光接收面分布不均匀

（3）光纤接收角度改变或发生弯折。应保持光纤位置固定。

若客户应用需要各个通道的光谱真实强度值或各个通道之间进行比对，可以联系Avantes China北京技术支持部为光谱仪进行归一化处理或将设备送至计量院进行辐照度校准。若在进行了归一化校准或计量院辐照度校准后，使用IA模式测量依然有此问题，则有可能是：

（1）光纤放置、弯折状态与校准时不一致

（2）距上次校准时间较长，或仪器光纤、探头被重新拆装过，校准失效