### 1.波长重复性

### 若客户对同一光谱进行多次测量，发现每次的测量结果中特征波长位置有较大差异，即光谱仪波长重复性差。光谱仪一旦出现波长重复性差的情况，极大原因是由于狭缝、光栅等光学平台部件松动引起的，需要联系Avantes China返厂维修。

2.波长准确度

一般认为光谱仪的波长漂移大于一个像素色散（一个像素上的光谱波长间隔，光谱仪可探测波长范围/探测器像素数）时，波长准确度较差。通过AvaSoft软件可以查看光谱仪的波长校准效果即波长准确度。

若确认波长准确度较差，应进行波长校准，客户可联系Avantes China北京总部进行售后支持，对您的光谱仪进行波长校准。

3.灵敏度

灵敏度低于预期，首先要确认光纤是否适用，通光是否正常，换一根大芯径光纤测试；若光谱仪灵敏度仍低于预期，则有可能是实际采用的狭缝宽度小于预期的狭缝宽度，可更换狭缝的光谱仪，更换大尺寸狭缝；若光谱仪灵敏度仍低于预期，则有可能是光谱仪内部光学平台部件位置未调整好，需联系Avantes China返厂维修。

4.分辨率

分辨率低于预期首先要确认光纤是否适用，通光是否正常，换一根小芯径光纤测试；若光谱仪分辨率仍低于预期，则有可能是实际采用的狭缝宽度大于预期的狭缝宽度，可更换狭缝的光谱仪，更换小尺寸狭缝；若光谱仪分辨率仍低于预期，则有可能是光学平台部件位置未调整好，需联系Avantes China返厂维修

5.信噪比

信噪比低于预期，可能是由于信号低或者噪声大。可以选用大芯径光纤、增大积分时间增大信号值，增加平均次数及像素平滑减小噪声信号，来提高信噪比。另外可以增加风扇和TEC制冷装置来降低探测器温度，提高信噪比。

6.暗噪声

1. 暗噪声的很大一部分来源是杂散光，杂散光严重到超出预期的原因主要有：

（1）是光学平台封闭不严造成的环境光影响

（2）是光学平台内部件的散射光

（3）多级衍射。

光学平台封闭不严和平台内的部件散射需要更换合格的光学平台的封盖和部件，多级衍射造成的杂散光需要加装二级衍射滤光片OSF或OSC来减弱，客户需要联系Avantes China返厂维修。

2. 暗噪声严重可以通过降低探测器温度来优化，降低探测器温度可以通过加装风扇和TEC制冷来实现。