一、触发类型

触发源分为软件触发和硬件触发两种类型。

1.1软件触发

通过软件控制光谱仪采集数据。

1.2硬件触发

硬件触发的触发源包括外部触发源和同步触发源。

1.2.1外部触发

通过触发线连接光谱仪，配合软件开启外触发功能，可以通过外部触发信号控制光谱仪采集数据。光谱仪的DB26端口的第6针为触发信号输入针脚；Mini系列光谱仪为Wurth WR-WTB series 10 pins端口的第1针为触发信号输入针脚。

1.2.2外部触发信号类型

外部触发信号要求为不大于5V的TTL方波信号，触发信号的上升沿越陡触发延时越准确。触发信号类型分为边沿（上升沿）触发信号和高电平触发信号两种。光谱仪默认的触发信号类型为上升沿触发，可以在AvaSoft软件中进行设置更改。

（1）边沿触发（上升沿）

当AvaSoft软件设置外触发信号类型为边沿触发时，光谱仪一直等待I/O端口的外触发信号输入针脚探测到一个TTL输入脉冲的上升沿信号，每探测到一个TTL脉冲上升沿信号执行一次积分时间循环，此时对触发信号脉宽没有严格要求。

（2）高电平触发

当AvaSoft软件设置外触发信号类型为高电平触发时，光谱仪的I/O端口的外触发信号输入针脚接收到持续高电平信号，光谱仪将在TTL脉冲的上升沿开始采集数据（以指定的积分时间扫描），并且如果TTL信号保持在高电平状态光谱仪将持续采集。当TTL信号变为低电平，采集数据的平均值（除了最后一次扫描）将被传送到计算机上。

（2）同步触发

多通道光谱仪采集数据可选择使用同步线连接各个光谱仪，设置一个主通道光谱仪，它产生的同步信号来控制其他光谱仪采集数据。同步状态下，若使用外部触发信号控制主通道光谱仪采集数据，每个触发信号只能实现一次数据采集。

二、时间延迟

光谱仪采集数据时的时间延迟主要有两种，触发延迟和积分延迟。

1.触发延迟

触发延迟是指光谱仪接收到触发信号（上升沿或高电平）与光谱仪到达可以开始执行积分循环状态之间的时间延迟。触发延迟取决于探测器的类型，不能进行调控，所以触发延迟又被称为固有延迟。触发延迟分为一段固定时间延迟和一段抖动时间延迟，所以触发延迟会有一个变化范围。使用不同类型探测器的光谱仪触发延迟不同，如下表所示：

| 光谱仪 | 最小延迟[μs] | 最大延迟[μs] |
| --- | --- | --- |
| AvaSpec-128-USB2 | 9 | 60 |
| AvaSpec-256-USB2 | 0.80 | 0.84 |
| AvaSpec-1024-USB2 | 0.80 | 0.84 |
| AvaSpec-2048-USB2* | 1.28 | 1.30 |
| AvaSpec-2048L-USB2 | 3.28 | 3.30 |
| AvaSpec-3648-USB2 (clearbuffer mode)** | 0.28 | 0.30 |
| AvaSpec-NIR256-1.7, AvaSpec-NIR256-1.7-EVO AvaSpec-NIR256-2.5-HSC | 536.48 | 536.73 |
| AvaSpec-NIR512-2.5-HSC | 531.74 | 533.93 |
| AvaSpec-NIR512-1.7-EVO AvaSpec-NIR512-2.5-HSC-EVO | 527.64 | 529.83 |
| AvaSpec-NIR256-1.7TEC, AvaSpec-NIR256-2.2TEC | 4.92*** | 5.75*** |
| AvaSpec-NIR512-1.7TEC, AvaSpec-NIR512-2.2TEC | 4.92**** | 5.75**** |
| AvaSpec-2048x14-USB2 | -2170 | 0 |
| AvaSpec-2048x16-USB2 | -1820 | 0 |
| AvaSpec-2048x64-USB2 | -2400 | 0 |
| AvaSpec-2048x64TEC-USB2 | -9700 | 0 |
| AvaSpec-HS1024x58-USB2 | -5220 | 0 |
| AvaSpec-HS1024x122-USB2 | -6240 | 0 |
| AvaSpec-2048XL-USB2 | 0.37 | 0.39 |
| AvaSpec-2048CL-EVO | 0.90 | 0.92 |
| AvaSpec-4096CL-EVO | 0.90 | 0.92 |

AvaSpec-350F-USB2、AvaSpec-950F-USB2、AvaSpec-1350F-USB2和AvaSpec-1650F-USB2光谱仪使用的探测器与AvaSpec-2048-USB2 光谱仪相同，因而具有与AvaSpec-2048-USB2光谱仪相同的触发响应特性。

** AvaSpec-3648-USB2光谱仪在prescan模式下工作时的延迟与积分时间的设定有关，但是在0.02μs的精度下可以按照如下公式计算：

完成的扫描 = 取整( (积分时间-0.002+3.6961)/(积分时间-0.002) )

最小延迟 = 0.00183 +完成的扫描*(积分时间-0.002) [ms]

最大延迟 = 0.00185 +完成的扫描*(积分时间-0.002) [ms]

积分时间 = 准备测量参数结构体中以毫秒设定的积分时间

示例1: 积分时间 = 0.1ms

完成的扫描 = 取整(38.72) = 38

最小延迟 = 0.00183 + 38*0.098 = 3.72583 ms

最大延迟 = 3.72585 ms

示例2: 积分时间 = 0.01ms

完成的扫描 = 取整(463.01) = 463

最小延迟 = 0.00183 + 463*0.008 = 3.70583ms

最大延迟 = 3.70585 ms

因此，如果现实应用允许AvaSpec-3648-USB2光谱仪工作在prescan模式下，并在待测事件开始之前的几个毫秒被触发，这个事件可以被很精确地包含在光谱仪的积分时间周期内。

*** FPGA版本6.4及以后的光谱仪延迟为4.92 - 5.75 μs，FPGA版本6.3的光谱仪延迟为137.5 - 138.3 μs

**** FPGA版本6.4及以后的光谱仪延迟为4.92 - 5.75 μs，FPGA版本6.3的光谱仪延迟为251.1 - 252.8 μs

2.积分延迟

积分延迟是指光谱仪可以采集信号状态到真正开始采集数据之间的时间延迟，即触发延迟之后的额外延迟时间。客户在使用光谱仪的过程中，为了满足测量的时序要求，可以通过AvaSoft软件对积分延迟进行调节，可以利用积分延迟参数以20.83ns的步长来增加额外延迟时间。。

三、触发器

1.AvaTrigger

AvaTrigger可使用光触发、TTL触发和手动按键触发三种外触发工作方式，并分别有针对USB1平台和USB2平台的外触发盒。

当触发器不能正常工作时，首先检查触发线是否正常连接导通；检查触发方式选择是否正确；检查USB版本是否与光谱仪匹配；若仍不能正常工作，可能是触发器内部故障，客户可以联系Avantes China北京总部维修。

2.AvaSolar光触发盒

为了测量脉冲型太阳模拟器，AvaSolar通常配备有光触发盒。光触发盒不能正常工作时，首先检查触发线是否正常连接导通，接线定义可咨询Avantes技术支持；检查触发盒通光口匀化片是否污损；若仍不能正常工作，可能是触发盒内部故障，客户可以联系Avantes China北京总部维修。

3.触发线

触发线是连接触发器与光谱仪的线缆，其作用是传输触发信号，实现仪器之间的触发控制。不同类型的触发线使用不同的接口针脚定义。长时间使用过后，触发线接口焊接线可能与焊点脱落，导致不能正常进行触发。

常用触发线接线定义：

（1）光谱仪控制光源光闸开关触发线

| 光谱仪（DB26公） | DB15（公） |
| --- | --- |
| Pin12 | Pin13 |
| Pin1 | Pin10 |

（2）光谱仪控制脉冲氙灯触发线

| 光谱仪（DB26公） | 脉冲氙灯（DB15公） |
| --- | --- |
| Pin5 | Pin1 |
| Pin1 | Pin10 |

注意：AvaLight-Xe 的最大使用频率为100Hz

（3）Mini光谱仪（10pin）控制光源光闸触发线

| 10 pins端口 | DB15（公） |
| --- | --- |
| Pin4 | Pin13 |
| Pin7 | Pin10 |

（4）Mini光谱仪（10pin）控制脉冲氙灯触发线

| 10 pins端口 | DB15（公） |
| --- | --- |
| Pin5 | Pin1 |
| Pin7 | Pin10 |

（5）光谱仪控制脉冲激光器触发线

| 光谱仪（DB26公） | 脉冲激光器（BNC公） |
| --- | --- |
| Pin23 | 芯 |
| Pin1 | 外壳 |

（6）脉冲激光器控制光谱仪触发线

| 光谱仪（DB26公） | 脉冲激光器（BNC公） |
| --- | --- |
| Pin6 | 芯 |
| Pin1 | 外壳 |

（7）脉冲激光器触发Mini光谱仪触发线

| 光谱仪（10 pins） | 脉冲激光器（BNC公） |
| --- | --- |
| Pin1 | 芯 |
| Pin7 | 外壳 |