在光谱仪工作过程中，探测器长时间工作会温度过高，噪声会明显增大，导致信噪比降低，可以通过加装风扇和热电制冷装置（TEC）来降低探测器温度。已安装风扇和热电制冷装置（TEC）的光谱仪工作温度异常，首先应确认风扇和热电制冷装置（TEC）是否正常工作。

1.热电制冷（TEC）装置

热电制冷装置（TEC）不工作有可能是供电不正常或者电路板损坏。供电不正常可能有的原因有接线松动或者变压器损坏，若为接线松动，需要查看维修接线端子并重新连接；变压器损坏的话，则需更换变压器。电路板损坏，则需更换电路板。

2.风扇

光谱仪中加装的风扇多为12V供电，风扇不工作有可能是供电不正常或者风扇损坏，供电不正常可能有的原因有变压器损坏或者接线松动，若为接线松动，需要查看维修接线端子并重新连接；若为变压器损坏，则需更换变压器；风扇损坏，则需要更换风扇。

客户可联系Avantes China北京总部进行更换维修。